Индекс на документирана информация					                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-743/18.02.2026

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка  на  титратор за определяне на вода по Карл Фишер в ксантогенат

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

| № | Описание/Технически изисквания | Бр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматична система за титруване за определяне на вода в ксантогенат по метода на Карл Фишер 1. Описание на условията за работа - за аналитични приложения в Химическа лаборатория; - съдържание на вода от 0.1 % до 100% Ксантогенат под различна форма във воден разтвор, Натриев Хидросулфид (NaHS) във воден разтвор; - Възможност за определяне на водно съдържание в твърди и течни проби. 2. Модел, тип на машината, технически параметри Автоматичен Karl Fischer титратор , модел 915 KF Ti-Touch или подобен, за обемно определяне съдържание на вода в Ксантогенат Максимално интегрирана система: бюрета, бъркалка, дозираща система, вградена помпа за добавяне на разтворител и аспирация, и модул за управление в един уред Управление постредством Touch Control при пълно съответствие с GLP и FDA изискванията съгласно GLP, GMP, 21 CFR Part 11, функция Audit Trail, ISO 9000, data integrity. Защитна функция предотвратяваща препълване на титрувалния съд. Ако електродът не е подвързан коректно, или ако има влага в титрувалния съд,кондиционирането спира автоматично след кратко време, или след добавяне на определено количество Карл Фишер реагент. Обемно Карл Фишер титруване с автоматично предварително кондициониране Директно измерване на Ipol и Upol, T/°C Автоматично откриване на крайна титрувална точка по време или дрифт критерий Възможност за програмиране на индивидуални потребителски пароли за достъп Пълно съответствие с GLP Автоматичен старт на титруване Aвтоматичен старт на измерването след въвеждане на пробата Aвтоматичен електроден тест преди стартиране на анализа Титрувална крива в реално време за разпознаване на странични реакции Безопасна и безконтактна смяна на реагентите, целяща максимална защита на потребителя с използване на вградена помпа за отсифониране на отпадък и добавяне на свеж Карл Фишер реактив Вградени методи за определяне на празна проба и реална проба Възможност за запаметяване на 20 потребителски методи Вградена памет за запаметяване на методи и резултати Запис на методи и резултати посредством USB стик KF икони върху дисплея показват, дали уреда все още кондиционира или титруването може да бъде стартирано Мониторингова функция за подмяна на реактив, мониторинг на реактиви - Възможност за свързване към аналитична везна, принтер, компютър, бар код четец - Възможност за избор на режим на работа Expert (съгласно GLP) или Routine (ограничени права и достъп до параметри на системата – свободно избираеми) - Функции за автоматично изчисление на минимална, максимална стойност, относително стандартно отклонение както и систематична грешка. Режими на работа: - автоматично обемно Карл Фишер определяне на еквивалентния пункт - ръчно дозиране и титруване - използване на магнитна бъркалка за разбъркване - директно измерване на Ipol ¦ Upol ¦ T Измервателни входове: вход за измерване с програмируем поляризационен ток и напрежение вход за температурен сензор (Pt 1000 или NTC) Интерфейс и измервателни входове: Ipol - волтаметрично измерване с програмиране на поляризационния ток обхват на тока: –120…120 µA (стъпка: 1 µA) обхват на потенциала: –1200…1200 mV разделителна способност: 0.1 mV Upol - aмперометрично измерване с програмиране на поляризационното напрежение обхват на потенциала: –1200…1200 mV (стъпка: 10 mV) обхват на тока: –120…120 µA разделителна способност: 0.01 µA Температура: Pt 1000: - 150.0 ... +250.0 oС NTC: - 5.0 … +250 oC разделителна способност: 0.1 °C 3. Доставката да включва: двойно платинов Карл Фишер електрод, титрувална бюрета от 10 мл, комплект съд за титруване и всички необходими принадлежности за работа , като : кабел за електрод, молекулно сито с размер 0.3 nm - 500 g, септуми за обемна титрувална клетка - минимум 5 броя, два броя игли с дължина 80 мм/външен диаметър 0.8 мм и 2 броя спринцовки, реактиви за първоначелен пуск и въвеждане на апарата в действие. 4. Предпочитан завод и страна производител – Метром | 1 |

II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ/ПРЕДОСТАВЯТ:

- Посочат марка и производител и предоставят пълно техническо описание на предлаганите продукти.

- Твърда единична цена за доставка в евро без ДДС. Цената включва доставка, монтаж, пускане в действие, обучение   на  персонала и гаранционно сервизно обслужване от фирмата представител в България.

- Качество - Инструкции за работа на български език, сертификати за качество и произход и декларация за техническо съответствие,

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, Асарел (Incoterms 2020),

- Произход – Моля посочете (предпочитан завод и страна производител – Метром).

- Срок на доставка – моля посочете в дни, след писмено възлагане с поръчка/договор,

- Условия на плащане – отложено в дни след доставка, без авансови плащания,

- Гаранционен срок – Минимум 24 месеца след пуск в експлоатация, удостоверен с приемо-предавателен протокол.

- В офертите да се представят  гаранции  за   гаранционно сервизно обслужване, следгаранционно обслужване и сключване на договор за следгаранционно обслужване с оторизиран сервиз в България.

- Да  бъде   предвидено  обучение   на  персонала за работа.

- Приемане на стоката: Приемо-предавателен протокол между страните и протокол от изпитание.

- Валидност на офертата – минимум 120 дни след крайния срок за офериране,

- Пълни данни за връзка с фирмата – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт,

- Да предоставят:

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони;

- Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

-    на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Доставка  на  титратор за определяне на вода по Карл Фишер в ксантогенат“,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч. на 12.03.2026г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

- За контакти:

- По  търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com

- По технически въпроси: инж. Недялка Христова /Специалист Хим. лаборатория/ - тел. 0357/60121, e-mail: nhristova@asarel.com